阴道彩超参数

# 一、设备名称：彩色多普勒超声诊断系统

# 二、设备数量：_____1_套

# 三、设备用途说明：

  - 腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、术中、其它

  - 2014年后推向市场的新机型，以首次注册时间为准，所配软件为该机型的最新版本，具有用户现场升级能力，可满足临床应用扩展需求

# 四、交货期限：合同签订后___30__天

# 五、主要技术及系统概述：

  - 彩色多普勒超声诊断系统主机：

    - ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，逐行扫描，无闪烁（可倾斜、可旋转）

    - 主机内置探头接口≥4个，探头接口外形完全一致，全部激活，所配探头可自由连接至任意接口，不受限制

    - 二维灰阶成像单元

    - 谐波成像单元，可用于所有探头

    - 彩色多普勒血流成像单元

    - 能量多普勒成像单元

    - 方向能量多普勒成像单元

    - PW脉冲多普勒成像单元

    - AutoC智能血流追踪

    - 斑点噪声抑制技术，支持所有探头

    - 实时双幅对比成像

    - 一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒

    - 放大功能，支持前端放大和后端放大，最大放大倍数≥10倍

    - 常规测量及全科测量软件包，对应分析报告

    - 体位图≥ 80种

  - 测量、分析及报告：

    - 一般测量：

      - 具有彩色血流剖面血流测速功能，能同时测量血管腔内所有位置的血流速度

    - 多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、手动两点法

    - 自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量

    - 自动生成可编辑报告：妇产科、心脏、血管、泌尿、小器官

  - 图像存储、电影回放及病案管理单元：

    - 所有模式下可用：支持手动自动回放，支持4D电影回放

    - 支持实时单帧存储

    - 内置硬盘≥320G

    - 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

    - 内置一体化超声工作站，综合病案管理系统：包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

  - 连通性要求：

    - 支持网络连接

    - 支持医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

    - 支持DVD R/W刻录光驱

    - 支持ECG信号

  - 外设和附件：

    - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机

    - 主机支持锂电池独立供电

    - 支持脚踏开关

  - 安全和认证：

    - 探头具备表面温度监控显示技术

# 六、技术参数及要求：

  - 探头规格：

    - 探头：腔内探头1个

    - 阵元：最大有效阵元数≥128阵元

★6.1.3 二维≥5段变频、谐波≥5段变频、彩色多普勒≥5段变频

★6.1.4腔内微凸探头：可视可调频率带宽5.0-9.0MHz，最大扫描角度≥190°

  - 二维灰阶主要参数：

    - 数字化声束合成器：数字化动态可变孔径及动态变迹，动态旁瓣压缩，优化发射波形，A/D≥14bit

    - 数字化全程动态聚焦，焦点≥12个

    - 发射、接收通道≥1024，多波束信号并行处理

    - 每帧最高扫描线密度≥512超声线

    - 256灰阶

    - 增益调节≥255dB，B/M/CFM/PW可独立调节，支持离线状态可调

    - TGC分段调节≥8段

★6.2.8动态范围≥230，可视可调

6.2.9 伪彩图谱≥13种

6.2.10 系统最大显示深度≥240mm

6.2.11 回放重现：灰阶图像回放≥1000帧

  - 彩色多普勒主要参数：

    - 显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等

    - 取样框偏转：≥±15°

    - 支持B/C同宽

    - 具备同屏左右双幅同时显示B+C功能

  - 频谱多普勒主要参数：

    - 显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率

    - 显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动）

    - 二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示

    - 最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s

    - 最小测量速度，非噪声信号：≤1.5mm/s

    - 多普勒取样容积宽度：1-20mm，分级可调

    - 快速角度校正

# 七、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：

  - 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

  - 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

全自动立式高压灭菌器  一台

技术参数如下：

1.容量:≥85L

2,立式结构,底部带脚轮

3．采用垂直向上打开腔门，节省空间

4.灭菌腔材料:SUS304不锈钢,

5.灭菌工作温度:≥138℃

6.压力：设计压力≥0.34MPA,安全阀起跳压力≥0.29MPA

7.存储系统:可同时创建30条以上程序

8.内置蒸气收集瓶

9.带自动注水功能:内置大空量蒸气收集瓶,可实现对升温产生的蒸气的有效吸收,同时当灭菌腔底缺水时,会对腔体进行自动注水

10:提供空气过滤:提供空气过滤器,灭菌结束时,外部气体经过滤后进入腔体, 可实现在无菌状态下的快速干烘干.

11.采用智能化微电脑系统,可以实现对灭菌过程的全自动控制

12.人性化权限管理,可以对仪器分多种权限进行管理

13.记忆存储系统,可设置自己的灭菌参数,记忆存储起来,断电也不会丢失

14,定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动

15.废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌

16.快速制冷功能:具有冷却风扇,灭菌结束,可快速制冷,冷却腔温

17具有琼脂处理功能:可以对琼脂进行加热、融化、保温,以及对腔体进行预热处理

18.预置五种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂,废弃物等灭菌

19.提供校验接口,可同时接入15根温度探头,以供温度验证之用

20.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫

21.电动式双内锁:实时监测腔盖开关状态,确保腔盖关到位才能启动工作,同时实时监测腔内温度和压力,只有温度和压力在安全的状态下才能开启腔盖

22.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开

23,缺水双重保护:配备水位传感器和干烧保护器的双重保护系统,防止干烧,杜绝误判,缺水迅速断电并报警

24.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警

25.过温与升温保护:若出现超过设定的温度或升温异常,能断电并报警

26.具有过流,短路保护,漏电保护

27.生产厂家具有特种设备(压力容器)生产资质