脉动真空灭菌器招标参数

用途：用于对耐热耐湿的医用器械的灭菌

一、技术要求

1主体

1.1.1容积：≥1500L

1.1.2主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。须提供竣工图为证。

1.1.3焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。

1.1.4材质：内壳304，夹层304

1.1.5设计压力：-0.1/0.3Mpa

1.1.6设计温度：144℃

1.1.7使用寿命：10年/20000次灭菌循环

1.1.8夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个。多点进汽，进汽口数量≥6个

1.1.9主体保温：岩棉，厚度60mm

1.2密封门

1.2.1门数量：双门

1.2.2材质：门板材质同内壳一致

1.2.3结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个

1.2.4动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

1.2.5安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。

1.2.6双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。

1.2.7门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封

1.3管路系统

1.3.1管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接

1.3.2泵：单级直连式水环真空泵

1.3.3阀：原装进口气动阀和电磁阀，气动阀保证400万次无故障运行

1.3.4压变：进口品牌，响应时间＜4ms，要有压力变化速率显示。

1.3.5蒸汽源：外接蒸汽源或外接独立蒸汽发生器

1.3.6降噪系统：带有节水降噪装置

1.3.7换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长

1.4控制系统

1.4.1PLC控制：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议；极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）；带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）；工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 。

1.4.264K真彩触摸屏；

屏幕尺寸：8.4寸；

分辨率：分辨率为640 × 480；

容量：32M Flash和64M RAM。

防护等级：前面板 IP 65；

通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。

1.4.3记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；                                                                                                                                                                                          热敏打印机记录：选配的热敏打印机可将程序运行过程中的相关信息打印出来。

1.4.4记录内容：灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用选配的热敏打印机进行打印；

报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。

1.4.5数据保存：热敏纸：热敏打印机使用得长效，热敏纸在适宜的环境下可保存5年。

1.4.6权限管理：操作人员：设备正常使用操作账户信息包括权限等级，用户名，密码等；

监督人员：增加可修改简单的程序参数；

技术人员：增加可修改与常用的系统设置内容；

服务人员：增加更复杂和高级的系统设置和程序设置；

制造商：增加可影响设备安全底层配置和需购买的功能的授权等。

1.4.7安全保护：超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；

门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。

1.5程序系统

1.5.1程序种类及数量：灭菌类程序：26套(含14套自定义程序)；测试类程序：4套；辅助类程序：2套。

1.5.2程序运行时间：标准循环:≦55分钟。

1.5.3脉动次数:标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

1.5.4灭菌温度:标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。

1.5.5灭菌时间:标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。

1.5.6干燥时间:干燥时间设定范围：0～9999秒可设。

1.6物品装载

1.6.1物品装载方式：消毒车+搬运车方式装载

1.6.2材质：材质为SUS304

1.7整体参数

1.7.1腔体尺寸：680X1180X1870

1.7.2外形尺寸： 1450X1990X2130

1.7.3设备重量： 双扉 2200kg

1.7.4设备功率：5KVA

二、商务要求：

2.1产品为国内知名品牌。

2.2卖方负责设备运输、吊装、安装以及产生的一切费用。

鼻动力系统招标参数

用途：耳鼻咽喉综合动力系统用于一般耳鼻喉科、头和颈部以及耳神经手术中切除并取出软、硬组织或骨质；窦部适应情形包括鼻中隔成形术、除去中隔骨刺、息肉切除术、窦部造口术等；鼻咽适应情形包括增殖腺切除术、器官手术、喉部息肉切除术、喉部损伤清理等；

1．主机部分

1)电源：输入 100-240VAC,47-63HZ   重量不高于10 KG

2)可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻。

3)触摸式的罗盘型菜单键控制转速、转向（顺、逆时针旋转）；液晶屏面板显示转速、转向、注水量等数据；也可查询不同类型手术的数据参数。

4)有手控装置，可手控刀头和钻的开始和停止

5)能自动识别手柄的种类

6)故障自检系统，并通过故障代码显示故障原因。

7)手术模式选择，使用者可自定控制程序，

8)同时可控制注水泵及鼻内窥镜冲洗器

9)脚踏开关：可选择多功能脚踏开关或单功能脚踏开关；无级变速；可任意控制手柄转速, 可精确控制在60RPM，用于精细的手术;

10)注水泵：内置式,十几挡水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热。

2．鼻咽喉吸切手柄：

1)转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=12000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩大于90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。

2)重量轻：仅180克， 减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

3)直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

4)握笔式设计，可自由改变方向和方位

*5）能与种类繁多的刀头及钻头匹配，可接上颌窦窦腔切除120°刀头及70°额窦骨质切除钻头，12°鼻中隔钻头，可以有效的剥离鼻中隔粘膜，并对中隔软骨及偏曲的鼻嵴进行磨除。完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术

*6）手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

3．鼻科、喉科刀头、钻头：

1)钻头刀头可以注水和吸引

2)12°锋齿设计，刃面对刃面，对组织真正实现切割，对周围组织无损伤，真正实现微创手术。内壁光滑，不易堵塞.

3)种类繁多，100余种，可满足不同治疗需要：

a.0°刀头:   长度11cm能切除鼻息肉及筛房。刀头经特殊加工，锐性切割组织，充分保护周边粘膜，坚固耐用，可切割筛窦骨性组织，不易堵塞。

b.40°刀头：长度11cm能切除上额窦口组织。主要用于处理上颌窦窦口的病变

c.60°刀头：长度11cm能切除上额窦口组织； 专利设计，可进入上颌窦内，主要用于处理上颌窦底壁和前壁的病变

d.120度上颌窦刀头： 能切除上颌窦腔内组织。

e.鼻中隔刀头：带有专利的剥离子。

f.下鼻甲刀头：带有专利的剥离子，直径2.9/2.0mm，长度11cm能在下鼻甲粘膜下切除海绵体组织。

g.咽喉部切割刀头：可用60RPM的超慢速度精细吸切声带上的乳头状瘤。可精细切割喉肿瘤。

h.腺样体和扁桃体刀头：45°刀口向外，经口腔切除腺样体。直径4.5/4.0mm长度11cm，头端弯曲外向开口能切除儿童腺样体组织

i.钻头：直径2.9—5mm:

0°及多种带角度鼻科手术用磨钻、切割钻; 视神经减压钻

j.整形刀头：多种