附：货物具体参数及要求

包1（血液透析机）：无特殊要求。

包2（宫颈癌筛查系统及附件）：

*电脉冲（手控器）：当负载为2KΩ及220nF时，电脉冲幅度为0.8Vpeak350μs。

*光输出（手控器）：①在绿光520±10nm时，峰值为15μW～150μW；②在远红光660±10nm时，峰值为20μW～150μW；③在远红光936±15nm时，峰值为25μW～200μW。

*软件：手控器韧件，主机韧件，癌症运算法

*带显示屏，文字提示操作过程，直接显示结果。

*手控器内置锂电池，无线脱机操作，拥有续航能力，可充电使用。

*自备无线网络集成器，可与无线网络计算机、手机进行数据通信。

包3（有创呼吸机）：

*（1）整体要求：原装进口，设计先进，性能稳定，非涡轮机。可适用于最低体重为5kg及以上的儿童及成人患者的呼吸支持和治疗，包含有创通气模式；

（2）气源：可选配外置空压机或中心供气提供高压起源，非涡轮机

（3）显示屏

3.1、，彩色液晶多点触控显示屏：屏幕尺寸≥15英寸，可从水平和垂直全方位调整屏幕角度，满足临床观察所需。

3.2、创新的时间轴管理，可将屏幕界面分为三个不同的工作区并能左右滑动：历史趋势工作区可显示病人呼吸趋势历史；病人现状工作区可显示病人当前的波形及图表等视图信息；临床决策支持工作区可显示SBT自主呼吸试验数据、计算视图相关信息辅助临床医生决策。

3.3、病人现状工作区包括5种不同风格的界面，可自由布置最常用的快捷键，最多可显示4道波形并有4种不同波形颜色及2种不同的波形风格可选；

3.4、全中文操作菜单，可同屏可显示四道波形，二道呼吸向量环。

（4）通气模式

4.1、容量控制模式(A/C VC)

4.2、压力控制模式 (A/C PC)

4.3、压力调节容量控制(A/C PRVC)

4.4、持续气道正压通气/压力支持(CPAP/PS)

4.5、同步间歇指令通气(SIMV)

4.5.1 同步间歇指令通气（容量控制）（SIMV  VC）

4.5.2 同步间歇指令通气（压力控制）（SIMV  PC）

4.6、自主呼吸实验 (SBT)

（5）设置参数

5.1、潮气量：20-2000 ml

5.2、压力限制7-100 cmH2O

5.3、呼吸频率：3-120次/分钟

5.4、I:E≤ 1:9-4:1 （呼吸机设置）

5.5、PEEP：0-50 cmH2O

5.6、吸气流量：2-160L/min

5.7、最大峰流量：200L/min

5.8、吸气时间：0.25-15s

5.9、吸气平台：0-75%吸气时间

5.10、流量触发：1.0-9.0L/min

5.11、压力触发：(-10～- 0.25cmH2O)

5.12、吸气压力：1-98 cmH2O

5.13、压力支持水平：0-60 cmH2O（自PEEP水平的压力支持）

5.14、呼气触发: 5-80%峰值流量

（6）功能特性

6.1、气管插管补偿和气管切开补偿(ARC或ATC或TC)

6.2、全自动吸痰程序，包括：吸痰氧合、吸痰待机、氧合（采用100% O2）

6.3、自主呼吸试验（SBT）：机器可帮助医生对病人脱机时进行实时的智能监测，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式.

6.4、肺力学：P0.1、NIF、肺活量；

6.5、肺力学测量：

6.5.1环类型：支持压力-流量环、压力-容量环、流量-容量环，最多可保存六个环并可将一个保存环选为参考环，以便与正在显示的当前环进行比较；

6.5.2肺力学：Ppeak、Pplat、Pmean、PEEPe、PEEPi、VTinsp、VTexp、MVinsp、MVexp、顺应性和阻力、I:E；

6.6、通气计算功能：呼吸机监测的数据与外部实验室检查结果综合可计算：肺泡氧气分压、肺泡动脉氧气压差、氧化指数、肺泡动脉氧气压差、心输出量、氧气指数、饱和FiO2比率、死腔通气、死腔容量、肺泡通气等数值；

6.7、辅助压：辅助压力Paux测量范围: -20~120 cm H2O，冲洗气流可低流量冲洗辅助压力软管，可关闭。

6.8、内置电子雾化器，在呼吸管路上预装雾化药罐即可实现在呼吸机屏幕上控制雾化频率及药量，减少呼吸机管路断开次数降低患者感染风险。高频网筛式雾化，可使>80%药物微粒小于3微米，易于弥散和吸收；

6.9、自动病人探测功能APD

6.10、屏幕快照功能：可保存最多10张屏幕快照，保存的数据包括：所有可用波形数据、报警消息、所有测量参数、所有呼吸机设置参数

6.11、报警帮助菜单：升音报警、可调档位、自动限值

6.12、吸气暂停、呼气暂停

6.13、采用热丝式流量传感器，可徒手拆卸，高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染。

6.14、采用顺磁氧技术，终身无需氧电池更换。

（7）报警参数

潮气量报警、分钟通气量报警、气道压力报警、氧浓度报警、窒息报警、呼吸频率报警、回路泄露报警、气源报警、电池报警、报警静音。

（8）监测数据及趋势

8.1、所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

8.2、气道压力和流量

8.3、潮气量

8.4、分钟通气量

8.5、呼吸频率

8.6、自主呼吸通气量和频率

8.7、吸入氧浓度 FiO2

8.8、PEEP：PEEPi, PEEPe

8.9、顺应性

8.10、阻力

8.11、浅快呼吸指数 RSBI

8.12、呼吸力学参数:

8.12.1 吸气负压NIF

8.12.2 气道闭合压P0.1,

8.12.3 肺活量VC.

8.13、图形显示：

8.13.1波形：最多可显示4通道波形。

8.13.2波形参数：压力、流量、容量、辅助压力。

8.13.3呼吸环：三种呼吸环，压力-容量环，压力-流速环和流速-容量环

（9）可升级功能

9.1、可升级二氧化碳监测：呼出二氧化碳浓度，二氧化碳波形

9.2、可升级患者氧气监测：吸入和呼出氧气浓度，氧气消耗量波形

9.3、可升级FRC功能残气量监测：自动测量功能残气量，无需中断通气，无需额外气源。

9.4、可升级能量代谢监测，实时监测气体交换：氧气消耗量；二氧化碳产生量；能量消耗；呼吸熵等。了解患者营养状态，更好的制定患者的营养支持方案。

（10）配费雪派克850湿化器

（11）通讯及联网：具备多种通讯端口：RS-232多功能串口、 USB端口、以太网端口、护士呼叫端口满足医院标准网络传输需求。并配有VGA端口可支持连接投影仪满足临床产品培训及示教需求。

包4（神经阻滞麻醉包）：无特殊要求。

包5（双道注射泵）：品牌为浙大史密斯，规格为WZ-50F6。